2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中放射性核素的高纯锗γ能谱      分析方法

(征求意见稿)

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

食品安全国家标准

食品中放射性核素的高纯锗γ能谱分析方法

- 1  范围

本标准规定了食品中放射性核素的高纯锗（HPGe）γ能谱分析方法。

本标准适用于在实验室用高纯锗γ能谱仪分析食品中的γ放射性核素。

- 2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 可食用部分 edible portion

食品原料经过机械手段（如谷物碾磨、水果剥皮、坚果去壳、肉去骨、鱼去刺、贝去壳等）去除非食用部分后，所得到的用于食用的部分。

  - 最小可探测活度 minimum detectable activity; MDA

表示给定置信度下γ能谱仪系统探测样品中核素活度的能力。

  - 最小可探测活度浓度minimum detectable activity concentration; MDC

最小可探测活度 （MDA）与样品质量或体积之比。

  - 密度校正因子 density correction factor; DCF

当被分析样品的装样质量密度与刻度源的质量密度差别较大时，对分析结果或峰面积进行校正而引入的校正因数。

  - 定量限 limit of quantification; LOQ

可接受以小于10%的相对不确定度测定的最低计数（活度、活度浓度）水平。

- 3  γ能谱仪

  - γ能谱仪的组成

本标准推荐的谱仪系统主要由探测器、屏蔽室、多道脉冲幅度分析器（简称多道分析器，MCA）、数据存储器等部件组成。

  - 探测器

- 使用的高纯锗探测器，相对探测效率应大于30%。对于60Co 1 332 keVγ射线的能量分辨率应小于2.5 keV。低噪声电荷灵敏前置放大器应和探测器组装在一起。

  - 屏蔽室

探测器应置于厚度至少10 cm铅当量的铅或钢铁作屏蔽物质的外辐射屏蔽室中，壁厚10 cm～15 cm，内腔一般为40 cm×40 cm×50 cm（或内腔容积近似为圆柱形的）。通常内衬约1.5 mm～2.0 mm厚的镉，0.5 mm厚的铜，2 mm～3 mm厚的有机玻璃。

  - 高压电源

电源在0 V～5 000 V、1 μA～100 μA范围内连续可调。稳定度优于0.1%，纹波电压不大于0.01%。

  - 谱放大器

应与前置放大器和多道分析器相匹配。

  - 数据获取和存储设备

    - 多道分析器   利用单独的多道分析器或计算机软件控制下的模－数转换器(ADC)执行γ能谱仪的数据获取功能。对于高分辨γ谱仪，多道分析器应不少于8192道。

    - 数据存储器  数据存储器要有足够的数据存储和将谱数据的任一部分向一个或多个内、外终端设备(I/O)传输的能力，这些终端设备可以是打印机、硬盘、移动存储设备、USB、串或并接计算机接口。

  - 数据处理系统

应配有用于γ能谱分析的各种常规程序，具备能量刻度、效率刻度、谱光滑、寻峰、峰面积计算和重峰分析等功能。

  - 测量容器

根据测量样品的体积和探测器的形状、大小选择不同形状和尺寸的测量容器。容器应由天然放射性核素含量低、无人工放射性污染的材料制成。

  - 制样工具

研杵和常用的食品用具，例如：匙、切刀、铲和食品加工机等。

- γ能谱仪的刻度

  - 刻度前的准备

    - 按照使用说明书的要求安装和调试整个γ能谱仪系统，使之处于正常工作状态。MCA应调节到能覆盖所关心的能区。对于能区为40 keV～2 000 keV的情况，应调节系统增益使137Cs 661.6 keV光峰处于全谱的约三分之一处。

    - 准备测量几何条件能准确重复的样品源和刻度源容器。容器应具有良好的密封性，以保证不会污染工作环境和人员。样品源容器和刻度源容器应相同。

    - 刻度源所用核素

宜用241Am、109Cd、133Ba、57Co、139Ce、203Hg、113Sn、137Cs、60Co、88Y、152Eu、54Mn、65Zn、40K等核素作能量刻度和效率刻度。

    - 用于能量刻度的系列刻度源

      - 刻度源的能量范围应覆盖所需能量区间（通常为40 keV～2 000 keV）。

      - 用于能量刻度的刻度源，其外表面应无放射性污染，其活度应保证特征峰的每秒计数率达到100。

    - 用于效率刻度的系列刻度源（或标准源）

      - 效率刻度源的核素选取取决于拟采用的γ能谱分析方法。当采用效率曲线法求解样品中核素的活度时，可采用5.1.3所列的核素。

      - 效率刻度源的体积、形状、基质等的主要物理化学特性以及容器应与待测样品相同。

      - 制备效率刻度源的标准溶液应由国家法定计量部门认定或可溯源到国家法定计量部门的计量基准。其活度一般为被测样品的10倍～30倍，相对扩展不确定度＜7%（扩展因子为3）。

      - 效率刻度源由模拟基质加特定核素的标准溶液制备而成，它应满足核素含量准确、稳定，容器密封等要求。为获得密度校正因子需要制备代表食品密度和元素组成的至少四种不同基质的效率刻度源，四种基质密度在0.7 g/cm3～1.6 g/cm3范围内均匀分布。

      - 效率刻度标准源的制备方法按照GB 11713执行。

  - 谱仪系统的能量刻度

按照GB/T 16140执行。

  - 谱仪系统的效率刻度

    - 效率刻度测量（包括刻度源能谱测量和模拟基质本底能谱测量）时的谱仪状态应与能量刻度时相同。刻度源（包括本底测量时的容器）与探测器的相对几何位置应严格可重复。

    - 根据刻度的精度要求确定γ射线全吸收峰计数，一般要求每个特征峰净峰面积计数不应小于10 000。对较短半衰期核素进行长时间测量时，如果测量活时间大于核素半衰期的5％，则应对计数作衰变校正。

    - γ射线全吸收峰探测效率用式(1)计算：

ε(E)=aSbA0e−λΔt=aSR	(1)

式中：

ε(E) —— γ射线能量为E的γ射线全吸收峰探测效率；

aS    —— t时刻相应γ射线能量为E的全吸收峰净计数率，单位为计数每秒（计数/s）；

b    —— 相应γ射线的发射概率；

A0   —— t0时刻刻度源相应核素的活度，单位为贝克（Bq）；

λ    —— 核素的衰变常数，单位为衰变次数每秒（衰变次数/s）；

Δt   —— 刻度源衰变时间，即源制备时刻（t0）至测量时刻（t）的时间间隔，单位为秒（s）；

R    —— 已作过衰变校正的该能量γ射线的发射概率。

    - 效率曲线拟合

在一组γ射线全吸收峰探测效率ε(E)和相应能量E实验点确定后，利用式（2）做加权最小二乘法拟合效率曲线。求出待定参数a0，a1，a2……an−1后，对任意能量的γ射线全吸收峰探测效率再由式（2）求得：

ln(ε)=i=0n−1ai(lnEγ)i	(2)

式中：

ε  —— γ射线全吸收峰探测效率；

ai   —— 拟合常数；

Eγ —— 相应的γ射线能量，单位为千电子伏（keV）。

效率曲线分两段拟合时，能量在120 keV～220 keV处有个“拐点”Ec，对γ能量E<Ec的低能段，采用二次方程式拟合。对γ能量E>Ec的高能段，采用线性拟合，效率曲线整体拟合时可采用5次多项式拟合。

- 样品采集

  - 样品采集方法

- 参照HJ/T 61执行。

  - 样品采集量

    - 确定样品采集量（q），可根据式（3）来估算：

q=ElaAxεbYEl	(3)

式中：

q —— 采集样品质量或体积，单位为千克（kg）或升（L)；

El ——样品测量的活时间，单位为秒（s）；

a —— 在t时间内，谱仪可测量到的最小计数率(通常指核素特征峰面积计数率)，单位为计数每秒（计数/s）；

A —— 被分析样品的放射性活度浓度，这里是可定量分析的最小活度浓度，单位为贝克每千克（Bq/kg），或贝克每升（Bq/L）；

x —— 被测量样品所占采样量份额（包括灰样比），各种食物样品灰样比见附录A；

ε  —— γ射线全吸收峰探测效率；

b  —— 相应γ射线的发射概率；

Y  —— 样品预处理回收率。

    - 对一台测量装置固定的高纯锗γ能谱仪，可根据相对测量误差的要求，对Ela值和特性指数（x、ε、b、Y、El）作出一些估计和假设，然后按A−q关系曲线寻找q值。当样品可能出现多种核素时，应以估计的q值中最大者为确定的采样量。

    - A值可根据占有的资料分析估计，或通过粗略预测来估计。当测量目的是判断和记录核素活度浓度是否超过预期值1/10或1/4时，A值可用相应的1/10或1/4预期值代替。

- 样品制备

  - 样品制备原则

    - 根据监测种类、放射性水平等分类进行预处理，选择对食品样品直接测量，或者干燥粉碎后测量，或者灰化后测量。

    - 对含放射性碘等易于挥发核素的样品，应尽可能不进行灰化等加热处理。

    - 确保使用的样品盒未被放射性污染。

    - 对可能引起放射性核素壁吸附的样品（如液体或呈流汁态样品），应选择壁吸附小或经一定壁吸附处理的样品盒。

    - 对含有易挥发核素或伴有放射性气体生成的样品，以及需要使母子体核素达到平衡后再测量的样品，在装样后应密封。

  - 样品制备方法

    - 直接测量的样品

将采集的样品去掉不可食部分，如蔬菜水果类，有的要去泥土、根须，有的要去籽、剥去外皮，有的应用清水洗净、控水或用吸水纸拭干；水生物，如虾蟹、贝壳等用水浸泡一夜，使吐出泥沙，去外壳，取其软体部分；动物和鱼类样品应分别取其肌肉等。然后称鲜重并视不同情况，将其切碎、剪碎、搅成肉末状或压碎后装入样品盒中蹾实、压紧，制备成合适的样品用于γ谱分析。

    - 需干燥粉碎后测量的样品

将不能直接测量的鲜样粉（搅）碎，进行冷冻干燥或放入清洁搪瓷盘内置于烘箱中，慢慢加温至105℃，在该温度下烘十几至四十几小时至干，然后称重并求出干鲜比。对含放射性碘的样品，烘干温度最好低于80℃，防止碘升华损失。烘干的样品粉碎或研磨后直接装样测量，有的样品可压缩成一定形状后再转入测量样品盒中作γ谱分析。

    - 需灰化后测量的样品

需要进一步灰化浓缩才能测量的样品，可根据样品量的多少和具体条件，采用干式灰化、湿式灰化或低温灰化。灰化时应严格控制温度，开始炭化阶段应慢慢升温，防止着火，对脂肪多的样品可加盖并留有适当缝隙或皂化后炭化，表1给出了各种物质着火的临界温度。炭化完成后可较快地将温度升至450 ℃，并在该温度下灰化十几个小时至几十个小时，使样品成为含炭量最少的灰。严格防止高温炉内温度过高，造成样品损失或烧结。对灰化时容易挥发的核素，如铯、碘和钌等，应视其理化性质确定其具体灰化温度或灰化前加入适当化学试剂，或改用其他预处理方法。137Cs样品的灰化温度不宜超过400℃。对要分析碘的样品，灰化前应用0.5 mol/L NaOH 溶液浸泡样品十几个小时。牛奶样品在蒸发浓缩或灰化前也应加适量的NaOH 溶液。灰化好的样品在干燥器内冷却后称重，并计算灰样比，然后按需要量制备装样作γ谱分析。

- 各类样品灰化时初始着火临界温度

- 单位为摄氏度

| 名 称 | 温 度 | 名 称 | 温 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛋 | 150～250 | 根类蔬菜 | 200～325 |
| 肉 | 150～250 | 干菜类 | 200～250 |
| 鱼 | 150～250 | 面粉 | 175～250 |
| 水果（鲜） | 175～325 | 干豆类 | 175～250 |
| 水果（罐头） | 175～325 | 水果汁 | 175～225 |
| 牛奶 | 175～325 | 谷物 | 225～325 |
| 蔬菜（鲜） | 175～225 | 通心粉 | 225～325 |
| 蔬菜（罐头） | 175～225 | 面包 | 225～325 |

- 测量

  - 测量（本底测量和样品测量）时相对探测器的几何条件和谱仪状态应与刻度时完全一致。

  - 应测量模拟基质本底谱和空样品盒本底谱。

  - 测量时间应按要求的计数误差控制。

  - 对于装样密度均匀性可能较差的样品，可在测量过程中间倒置一次，再接着测量。

- γ能谱分析

  - γ射线全吸收峰面积的计算

根据所用γ能谱系统软、硬件的配置情况选用相应的解谱方法确定谱中各特征峰的峰位和γ射线全吸收峰面积。确定样品谱、刻度源谱中各特征峰的面积推荐γ射线全吸收峰面积法。求刻度源γ射线全吸收峰净面积时，应将刻度源γ射线全吸收峰计数减去相应模拟基质本底计数；求样品谱中γ射线全吸收峰净面积时，应扣除相应空样品盒本底计数。

  - 根据γ射线全吸收峰探测效率求核素活度浓度

    - 根据效率曲线或效率曲线的拟合函数求出各相应能量的γ射线全吸收峰探测效率值，然后用式（4）计算采样时刻食品样品中核素活度浓度Ad：

Ad=Pq×εd×b×El×eλTs	(4)

式中：

P —— 样品γ射线全吸收峰面积净计数；

q —— 样品质量，单位为千克（kg）；

εd  —— 对给定密度和组成的样品的γ射线全吸收峰探测效率；

b  —— 相应γ射线的发射概率；

El  —— 样品测量活时间，单位为秒（s）；

λ  —— 核素的衰变常数，单位为衰变次数每秒（衰变次数/s）；

Ts  —— 采样时刻至测量开始时刻的时间间隔，单位为秒（s）。

    - 密度校正

当被分析样品的基质组成与效率刻度用标准源的组成不一样，造成装样质量密度与刻度源的质量密度差别较大时，它们之间的γ射线自吸收差别就不能忽略，对分析结果或峰面积就应进行校正。可引入密度校正因子（DCF）这个量进行修正。与校正因子有关的样品自吸收计算方法详见附录B（资料性附录）。

用式（5）进行食品样品中的密度校正：

DCF=εuεd 	(5)

式中：

DCF —— 密度校正因子；

εu    —— 为密度校正之前的效率值；

εd    —— 为密度校正之后的效率值。

    - 不确定度的计算

      - 密度校正前核素活度浓度的不确定度的计算

密度校正之前核素活度浓度的测量不确定度ΔAu，用式（6）计算：

ΔAu=Au ΔPP2+Δbb2+Δεuεu2+Δqq2	(6)

式中：

ΔAu —— 密度校正之前核素活度浓度的不确定度，单位为贝克每千克（Bq/kg），或贝克每升（Bq/L）；

Au  —— 密度校正之前核素活度浓度，单位为贝克每千克（Bq/kg），或贝克每升（Bq/L）；

ΔP —— 样品净峰面积计数的不确定度；

P —— 样品γ射线全吸收峰面积净计数；

Δb —— γ射线发射概率的不确定度；

b  —— 相应γ射线的发射概率；

Δεu —— 密度校正之前效率值的不确定度；

εu —— 为密度校正之前的效率值；

Δq —— 样品重量的不确定度，取决于所用天平的准确度；

q —— 样品质量，单位为千克（kg）。

      - 密度校正后核素活度浓度的不确定度的计算

测量报告给出的经密度校正后核素活度浓度测量值的扩展不确定度（扩展因子为2），包括了密度校正因子和装样体积的不确定度，用式（7）计算：

ΔAd=2Auεd ΔAuAu2+Δεdεd2+ΔVV2	(7)

式中：

ΔAd  —— 密度校正后核素活度的不确定度；

Au   —— 密度校正之前核素活度浓度，单位为贝克每千克（Bq/kg），或贝克每升（Bq/L）；

εd  —— 为密度校正之后的效率值；

Δεd  —— 密度校正后的效率值的不确定度；

ΔV  —— 样品体积的不确定度；

V   —— 样品的体积，单位为升（L）。

    - 最小可探测活度浓度（MDC）的计算

密度校正前的最小可探测活度浓度用式（8）计算：

(8)

式中：

—— 密度校正前的最小可探测活度浓度；

B     —— 用于分析的γ射线全吸收峰区的本底总计数（B=BSC+NB）；

BSC —— 样品谱选用峰区内的本底计数；

NB  —— 本底谱选用峰区内的净峰面积计数；

q  —— 样品质量，单位为千克（kg）；

εu  —— 为密度校正之前的效率值；

b  —— 相应γ射线的发射概率；

El  —— 样品测量的活时间，单位为秒（s）；

λ  —— 核素的衰变常数，单位为衰变次数每秒（衰变次数/s）；

Ts  ——采样时刻至测量开始时刻的时间间隔，单位为秒（s）。

最小可探测活度浓度乘以密度校正因子可得到密度校正后的最小可探测活度浓度（）。

    - 活度浓度的定量下限的计算

密度校正后的活度浓度定量下限（保证相对统计不确定度好于10％的最小活度浓度）用式（9）计算：

(9)

式中：

B  —— 用于分析的γ射线全吸收峰区的本底总计数（B=BSC+NB）；

BSC —— 样品谱选用峰区内的本底计数；

NB —— 本底谱选用峰区内的净峰面积计数；

q  —— 样品质量，单位为千克（kg）；

εd —— 为密度校正之后的效率值；

b  —— 相应γ射线的发射概率；

El  —— 样品测量的活时间，单位为秒（s）；

λ  —— 核素的衰变常数，单位为衰变次数每秒（衰变次数/s）；

Ts  —— 采样时刻至测量开始时刻的时间间隔，单位为秒（s）。

利用也可由式（10）计算出（如谱获取时间为6 000 s）：

(10)

式中：

—— 密度校正后的最小可探测活度浓度；

q  —— 样品质量，单位为千克（kg）；

εd —— 为密度校正之后的效率值；

b   —— 相应γ射线的发射概率；

λ   —— 核素的衰变常数，单位为衰变次数每秒（衰变次数/s）；

Ts   —— 采样时刻至测量开始时刻的时间间隔，单位为秒（s）。

- 分析结果的表述

  - 高于探测下限的所有核素的以Bq/kg（或Bq/L）及总不确定度（Ad±ΔAd）表示，并注明总不确定度的置信度；

  - 低于探测下限的核素活度浓度用或表示。

- 附录 A
各种食物样品灰样比

- A.1  各种食物样品灰样比见表A.1。

  - 各种食物样品灰样比

- 单位为克每千克

| 名 称 | 灰样比 | 名 称 | 灰样比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豆类（干） | 38 | 香蕉 | 8* |
| 蛋类（带壳） | 10 | 水果（罐头） | 2.7 |
| 面粉 | 4.8 | 水果（鲜） | 6.2 |
| 玉米 | 12 | 苹果 | 3.5* |
| 大米 | 6.5 | 广柑 | 4.1* |
| 小麦 | 17 | 茶叶 | 56* |
| 干菜 | 23 | 蔬菜（鲜） | 7.5 |
| 鱼类 | 13 | 蔬菜（根类） | 7.6 |
| 鲤鱼 | 12 | 菠菜 | 15* |
| 贝壳类 | 18 | 白菜 | 7.3* |
| 马尾藻 | 38 | 萝卜 | 8.4* |
| 肉类 | 9.2 | 茄子 | 5.5* |
| 猪肉 | 5.6* | 奶 | 7 |
| 家禽 | 8.1 | 奶粉 | 60 |
| 土豆 | 11 | 脱脂奶粉 | 110 |
| 通心粉 | 7 | 面包（白） | 21 |
| 注：灰样比为常规下观察到的平均值（带*值为我国报导的一些典型平均值）。随样品的组成和灰化条件的不同，表中值可能在25%范围内波动。 |  |  |  |

- 附录B
样品自吸收校正方法

- B.1 当分析样品的基质组成和刻度用的γ源基质组成不一样，造成装样质量密度与刻度源的质量密度差别很大时，它们之间的γ射线自吸收差别就不能忽略，对分析结果或峰面积就应进行校正。通常不必求出绝对自吸收校正因子，只要求出分析样品相对于刻度源的自吸收校正系数即可。根据各自实验室具体条件可选用下列方法之一。

    - 当样品的γ质量减弱系数μ1（cm2/g）和刻度源的质量减弱系数μ0（cm2/g）已知时，可按式（B.1）计算样品相对刻度源自吸收系数F：

F=exp−LV(μ1q1−μ0q0)	(B.1)

式中：

L —— 被分析γ射线通过样品本身的平均有效长度，单位为厘米（cm），它是由样品体积或刻度源体积V决定的几何量，可由标准实验室提供或由B.2介绍的方法实验获得；

V —— 样品体积，也就是刻度源的体积，单位为立方厘米（cm3）；

μ1 —— 样品的γ质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q1 —— 是样品的装填重量，单位为克（g）；

μ0 —— 刻度源的质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q0 —— 刻度源的装填重量，单位为克（g）。

当样品的μ1值不容易得到，所求自吸收校正的γ能量大于200 keV，装填样品质量密度（q1V）与刻度源的差别不大于0.3 g/cm3时，可使用式（B.2）近似计算：

F=exp−LVμ0(q1−q0)	(B.2)

式中：

L  —— 被分析γ射线通过样品本身的平均有效长度，单位为厘米（cm），它是由样品体积或刻度源体积V决定的几何量，可由标准实验室提供或由下面介绍的方法实验获得。

V —— 样品体积，也就是刻度源的体积，单位为立方厘米（cm3）；

μ0 —— 刻度源的质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q1 —— 是样品的装填重量，单位为克（g）；

q0 —— 刻度源的装填重量，单位为克（g）。

    - 可按图B.1所示源-探测器几何实验条件，通过测量发射多γ能量的点源（如152Eu，或单能γ混合源等）峰面积来计算自吸收校正系数。点源的γ射线能量范围应覆盖待分析的γ射线能量。实验要求至少测量两次，一次是在样品盒装满无放射性的样品基质材料上测量，设测量的峰面积为P1；另一次是测量装满无放射性的刻度源基质材料，设测得的峰面积为P0，则相对自吸收系数可按式（B.3）计算：

F=expLLln(P1P0)	(B.3)

式中：

L —— 被分析γ射线通过样品本身的平均有效长度，单位为厘米（cm），它是由样品体积或刻度源体积V决定的几何量，可由标准实验室提供或由B.2介绍的方法实验获得；

L —— 点源γ射线通过样品的最近距离（如图B.1所示），单位为厘米（cm）；

P1 —— 样品盒装满无放射性的样品基质材料时测量的峰面积；

P0 —— 样品盒装满无放射性的刻度源基质材料时测得的峰面积。

当选用的点源足够强，样品和刻度源相对较弱，特别γ射线能量不重合时，实验可直接在样品与刻度源上来完成。

    - 确定自吸收系数的另一种方法是用待分析的样品基质和刻度源基质物质制作两个放射性活度相等（实际上相对强度已知即可）、形状大小和待分析样品一样、γ能量范围覆盖待求自吸收的γ能量的体源。在相同条件下测量两个源，并分别求出对应的峰面积，设为P1和P0，则样品相对刻度源的自吸收系数F为：

F=P1P0	(B.4)

式中：

P1 —— 样品盒装满无放射性的样品基质材料测量时的峰面积；

P0——  样品盒装满无放射性的刻度源基质材料时测得的峰面积。

  - 点源、样品与探测器的几何位置

求出若干不同能量E的值，作F−E曲线图，或选用适当函数拟合各实验点，则可求任意能量下的F值。

当选用更多的不同密度物质制源，用该实验方法求得多组数据，然后通过适当数据处理，可以内插出任意γ能量和任意密度情况下相对于刻度源的自吸收系数。

- B.2 γ光子在物质中的质量减弱系数μ和所用样品盒对γ光子的有效行程长度L的确定方法。

- B.2.1  关于μ的确定方法：

- 如果样品或刻度源的元素组分已知，则可利用已知元素的γ射线质量减弱系数数据表按它们在样品中或刻度源中的质量份额加权，计算出整个样品或刻度源对各种不同的γ射线质量减弱系数，部分常用元素或物质的γ射线质量减弱系数见表B.1；

- 当样品或刻度源的基质组成不清楚时，可由实验方法确定μ。实验如图B.1所示，样品盒用μ已知的物质装满（如水，μ值见表B.1）,测量点源的γ谱，计算γ射线全吸收峰面积P0，后用待求μ的样品或刻度源的基质装满样品盒，测量点源γ谱，计算γ射线全吸收峰面积P1，则样品或刻度源的相应γ射线质量减弱系数μ1见式（B.5）：

μ1=Lμ0q0V−ln(P1P0)(Lq1/V)………………………………(B.5)

式中：

L —— 被分析γ射线通过样品本身的平均有效长度，单位为厘米（cm）；

u0 —— 水的γ质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q0 —— 水的质量，单位为克（g）；

V —— 样品体积，也就是刻度源的体积，单位为立方厘米（cm3）；

P1 —— 用待求μ的样品或刻度源的基质装满样品盒，测量点源γ谱，测得的γ射线全吸收峰面积；

P0 —— 用μ已知的物质装满样品盒,测量点源的γ谱，测得的γ射线全吸收峰面积；

q1 —— 待求基质（即分析样品或标准源）的质量，单位为克（g）。

  - γ射线的质量减弱系数μ             单位为平方厘米每克

| 光子 能量MeV | H | C | N | O | Na | Mg | Al | Si | K | Fe | 水 | 空气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010 | 0.385 | 2.28 | 3.73 | 5.78 | 15.5 | 20.0 | 26.3 | 34.2 | 80.9 | 173 | 5.18 | 4.99 |
| 0.015 | 0.376 | 0.787 | 1.18 | 1.74 | 4.58 | 6.23 | 7.93 | 10.3 | 25.0 | 56.4 | 1.58 | 1.55 |
| 0.020 | 0.369 | 0.429 | 0.596 | 0.826 | 2.01 | 2.72 | 3.41 | 4.39 | 10.8 | 25.5 | 0.775 | 0.752 |
| 0.030 | 0.357 | 0.251 | 0.304 | 0.372 | 0.705 | 0.918 | 1.12 | 1.41 | 3.30 | 8.13 | 0.370 | 0.349 |
| 0.040 | 0.346 | 0.206 | 0.229 | 0.257 | 0.395 | 0.485 | 0.567 | 0.696 | 1.49 | 3.62 | 0.267 | 0.248 |
| 0.050 | 0.335 | 0.187 | 0.198 | 0.213 | 0.281 | 0.329 | 0.369 | 0.437 | 0.843 | 1.94 | 0.227 | 0.200 |
| 0.060 | 0.326 | 0.176 | 0.182 | 0.191 | 0.228 | 0.258 | 0.280 | 0.322 | 0.560 | 1.20 | 0.206 | 0.188 |
| 0.080 | 0.309 | 0.161 | 0.164 | 0.168 | 0.181 | 0.196 | 0.203 | 0.224 | 0.324 | 0.595 | 0.184 | 0.167 |
| 0.10 | 0.294 | 0.152 | 0.153 | 0.156 | 0.159 | 0.169 | 0.171 | 0.184 | 0.233 | 0.370 | 0.171 | 0.154 |
| 0.15 | 0.265 | 0.135 | 0.135 | 0.136 | 0.134 | 0.140 | 0.138 | 0.145 | 0.158 | 0.196 | 0.151 | 0.136 |
| 0.20 | 0.243 | 0.123 | 0.123 | 0.124 | 0.120 | 0.125 | 0.122 | 0.128 | 0.132 | 0.146 | 0.137 | 0.123 |
| 0.30 | 0.211 | 0.107 | 0.102 | 0.107 | 0.103 | 0.106 | 0.104 | 0.108 | 0.108 | 0.110 | 0.119 | 0.107 |
| 0.40 | 0.189 | 0.0957 | 0.0954 | 0.0957 | 0.0918 | 0.0949 | 0.0927 | 0.0962 | 0.0949 | 0.0940 | 0.106 | 0.0954 |
| 0.50 | 0.173 | 0.0872 | 0.0871 | 0.0873 | 0.0836 | 0.0864 | 0.0844 | 0.0875 | 0.0859 | 0.0840 | 0.0960 | 0.0870 |
| 0.60 | 0.160 | 0.0807 | 0.0805 | 0.0808 | 0.0774 | 0.0797 | 0.0780 | 0.0808 | 0.0792 | 0.0769 | 0.0896 | 0.0805 |
| 0.80 | 0.140 | 0.0709 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0678 | 0.0701 | 0.0684 | 0.0707 | 0.0692 | 0.0669 | 0.0786 | 0.0707 |
| 1.00 | 0.126 | 0.0637 | 0.0636 | 0.0637 | 0.0606 | 0.0628 | 0.0613 | 0.0635 | 0.0621 | 0.0599 | 0.0707 | 0.0636 |
| 1.50 | 0.103 | 0.0517 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0497 | 0.0512 | 0.0500 | 0.0518 | 0.0506 | 0.0488 | 0.0575 | 0.0518 |
| 2.0 | 0.0875 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0446 | 0.0428 | 0.0442 | 0.0432 | 0.0445 | 0.0439 | 0.0425 | 0.0494 | 0.0445 |
| 3.0 | 0.0691 | 0.0357 | 0.0358 | 0.0360 | 0.0349 | 0.0361 | 0.0354 | 0.0368 | 0.0366 | 0.0362 | 0.0397 | 0.0358 |
| 4.0 | 0.0581 | 0.0305 | 0.0307 | 0.0310 | 0.0304 | 0.0316 | 0.0311 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0331 | 0.0340 | 0.0308 |
| 5.0 | 0.0505 | 0.0271 | 0.0274 | 0.0278 | 0.0276 | 0.0287 | 0.0284 | 0.0297 | 0.0306 | 0.0314 | 0.0303 | 0.0275 |
| 6.0 | 0.0450 | 0.0247 | 0.0251 | 0.0255 | 0.0256 | 0.0268 | 0.0266 | 0.0279 | 0.0291 | 0.0305 | 0.0277 | 0.0252 |
| 8.0 | 0.0375 | 0.0216 | 0.0221 | 0.0226 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0257 | 0.0276 | 0.0290 | 0.0243 | 0.0223 |
| 10.0 | 0.0325 | 0.0196 | 0.0202 | 0.0209 | 0.0218 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0246 | 0.0270 | 0.0298 | 0.0222 | 0.0204 |

- B.2.2  关于L的确定方法：

- 用γ质量减弱系数u已知的两种基质物质做两个体源，其活度相等，形状大小和待分析样品一样，在相同条件下测量两体源，确定相应γ射线全吸收峰面积，按式（B.6）计算L：

L=ln(P1/P2)(μ2q2V−μ1q1V)…………………………(B.6)

式中：

P1 —— 对基质物质1测量的峰面积；

P2—— 对基质物质2测量的峰面积；

u2 —— 对基质物质2测量的γ质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q2 —— 对基质物质2测量的装样量，单位为克（g）；

V —— 样品体积，也就是刻度源的体积，单位为立方厘米（cm3）；

u1 —— 对基质物质1测量的γ质量减弱系数，单位为平方厘米每克（cm2/g）；

q1 —— 对基质物质1测量的装样量，单位为克（g）。

对不同γ能量，求出多个L值，其算术平均值即为所用样品盒对γ光子的有效行程长度。

- 用两种无放射源的基质，如水和FeCl3水溶液，分别装满样品盒，按图B.1所示实验方法测量上面的152Eu点源γ谱，计算两种情况的峰面积，设分别为P1和P2。再将这两个空白样品加入相同量152Eu溶液制成体源，放在同一探测器同样位置上测量，得体源的峰面积，设分别为A1和A2，然后按式（B.7）计算L：

L=L×ln(A1A2)/ln(P1P2)	(B.7)

式中：

L  —— 点源γ射线通过样品的最近距离，单位为厘米（cm）；

A1 —— 无放射源的基质1装满样品盒加入152Eu溶液制成体源，放在同一探测器同样位置上测量，得体源的峰面积；

A2 —— 无放射源的基质2装满样品盒加入相同量152Eu溶液制成体源，放在同一探测器同样位置上测量，得体源的峰面积；

P1 —— 无放射源的基质1装满样品盒，按图B.1所示实验方法测量上面的152Eu点源γ谱，得到的峰面积；

P2 —— 无放射源的基质2装满样品盒，按图B.1所示实验方法测量上面的152Eu点源γ谱，得到的峰面积。

实验时，152Eu点源和152Eu溶液不一定是标准源。对不同γ能量求出多个L值，其算术平均值即为所用样品盒对γ光子的有效行程长度。

_________________________________