《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定》

（征求意见稿）编制说明

- 标准起草的基本情况

（一）简要起草过程

根据《2014年食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书》要求，标准起草小组自2014年6月起，依据标准制定程序和要求，查阅国内外的文献资料，对方法的技术参数进行了研制，按标准化工作导则编写标准检验方法和编制说明，并对本方法进行了验证。按照协议要求，于2015年6月底完成国家标准送审稿，按期提交。

（二）标准起草单位：湖北省疾病预防控制中心，北京市营养源研究所

（三）主要起草人：陈明、闻胜、何梅、洪婷、叶群、曹祥然、刘晓燕、聂晓明、李永刚、罗苹、张月晓、周妍、唐琳、王艳、刘潇。

- 标准的重要内容及主要修改情况

本标准是在GB/T 5009.128-2003 《食品中胆固醇的测定》，GB/T 22220-2008《食品中胆固醇的测定 高效液相色谱法》， GB/T 9695.24效液相色谱  《肉与肉制品胆固醇含量测定》的基础上，将其进行整合，本标准《食品安全国家标准食品中胆固醇的测定》检测范围涵盖所有食品，主要有三种检测方法：比色法、高效液相色谱法、气相色谱法。

（一） 试验方法的确定

通过实验研究，建立了食品中胆固醇的比色法，高效液相色谱法和气相色谱法。

比色法的主要内容为：当固醇类化合物与酸作用时，可脱水并发生聚合反应，产生颜色物质。因此可先对食品样品进行提取和皂化，使用硫酸铁铵试剂作为显色剂，在波长565 nm处测定吸光度，与标准系列比较定量，测定食品中胆固醇的含量。本方法使用范围由原来的“动物性食品”改为“肉类、蛋类等食品中”中胆固醇的测定，有利于该方法更精确的定量。脂肪的提取方法除 GB/T 5009.128-2003中所述之外，还另需酸水解法，以满足实际检测的需要。酸水解法适用于巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳中脂肪的提取。纯动物油脂无需经过脂肪的提取，可直接进行胆固醇的提取及测定。本方法对石油醚的沸程作了明确的规定，选用沸程为30～60℃的石油醚进行提取。

高效液相色谱法的主要内容为：样品经无水乙醇-氢氧化钾溶液皂化，石油醚和无水乙醇混合提取，甲醇溶解定量后，采用高效液相色谱仪检测，外标法定量。

气相色谱法的主要内容为：试样中的脂类经皂化后，胆固醇作为不皂化物被提取出来，用气相色谱法检测，外标法定量。

图1 胆固醇标准溶液色谱图（HPLC）

图2 胆固醇标准色谱图（GC）

（二） 实验技术参数

1、方法的线性范围和检出限

配制一系列胆固醇的标准溶液系列，在方法规定的条件进行测定，胆固醇浓度-响应值的线性回归方程见表1。HPLC的检出限为0.64 mg/100 g,定量限为2.1mg/100 g。GC的检出限为0.06 mg/100 g,定量限为0.20mg/100 g。

表1胆固醇标准方法线性方程、相关系数和线性范围

| 方法 | 指标 | 测定含量（mg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.0 | 50.0 |  | 100.0 |  | 150.0 |  |  | 200.0 |
| 比色法 | 吸光度值 | 0 | 0.200 |  | 0.394 |  | 0.577 |  |  | 0.791 |
|  | 回归方程 | y=3.918x+0.0006 R=0.9995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPLC |  | 测定浓度（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.75 |  | 7.50 |  | 75.00 |  |  | 300.0 |  |
|  | 峰面积 | 18092.38 |  | 38973.37 |  | 408615.94 |  |  | 1653197.51 |  |
|  | 回归方程 | y= -3.31×103x+5.52×103 R=0.9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GC |  | 测定浓度（μg/mL） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.80 |  | 10.00 |  | 70.00 |  | 140.00 |  |  |
|  | 峰面积 | 27.26 |  | 100.61 |  | 688.49 |  | 1390.00 |  |  |
|  | 回归方程 | y= 9.42x+15.17 R=0.9996 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、 方法的精密度和准确度

方法的精密度实验是通过分析两个胆固醇水平浓度样品，每个浓度平行测定6 次，计算相对标准偏差。本方法的精密度数据参见表2。

表2食品中胆固醇精密度试验数据（n=6）

| 方法 | 食品种类 | 样品浓度（mg/100g） |  |  |  |  |  | 精密度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 比色法 | 炼猪油 | 73.8 | 67.3 | 62.1 | 62.7 | 69.7 | 67.9 | 8.13 |
|  | 猪前胛 | 116.0 | 114.9 | 117.3 | 114.2 | 118.5 | 118.6 | 1.59 |
| HPLC | 牛奶 | 14.17 | 13.88 | 13.99 | 13.98 | 15.19 | 15.09 | 4.14 |
|  | 猪肉 | 54.56 | 50.40 | 54.82 | 52.34 | 51.17 | 53.25 | 3.39 |
| GC | 牛奶 | 11.91 | 11.2 | 11.53 | 11.62 | 10.95 | 11.46 | 2.92 |
|  | 猪肉 | 65.43 | 61.78 | 62.37 | 64.75 | 61.97 | 63.65 | 2.42 |

选择样品进行高、中、低浓度的加标精密度试验，平行做3个样品，计算平均值及回收率，数据见表3。

表3样品加标试验结果

| 方法 | 本底值（mg/kg） | 添加量(mg/kg) | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 比色法 | 322(鸡蛋) | 75 | 100.44 |
|  |  | 150 | 96.44 |
|  |  | 225 | 97.19 |
| HPLC | 13.96(牛奶) | 4.5 | 102.52 |
|  |  | 9.0 | 88.74 |
|  |  | 13.5 | 91.73 |
| GC | 10.96（牛奶） | 3.0 | 93.78 |
|  |  | 6.0 | 99.67 |
|  |  | 9.0 | 92.33 |

3、  实际样品的检测

方法确定以后，我们收集了市场上10份食品，检测结果如表4所示。

表4食品中胆固醇试验数据

| 方法 | 样品种类 | 胆固醇含量（mg/100g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品一 | 样品二 | 样品三 |
| 比色法 | 猪前胛 | 116.0 | 114.9 | 117.3 |
|  | 鸡蛋 | 323 | 335 | 331 |
|  | 炼猪油 | 62.7 | 67.3 | 62.1 |
| HPLC | 猪肉（瘦肉） | 54.56 | 52.34 | 54.82 |
|  | 牛奶 | 13.98 | 13.88 | 13.99 |
|  | 牛肉（瘦肉） | 59.26 | 57.20 | 63.90 |
| GC | 猪肉（瘦肉） | 61.97 | 61.78 | 62.37 |
|  | 牛奶 | 11.91 | 11.62 | 11.53 |

- 国内外标准情况

食品中胆固醇的测定，在国内现行有效的标准中，主要有3种，包括分光光度法，高效液相色谱法和气相色谱法。涉及的食品种类有动物油脂、植物油、肉与肉制品等食品。针对目前胆固醇的检测同时存在多个检验方法，且不同检测方法的前处理有相似之处的现象，为避免交叉、重复，有必要对现行不同食品中胆固醇测定方法的检测原理、检测范围、操作步骤、仪器设备等内容进行分类整合，制定统一的食品安全国家标准。

查询了AOAC、ISO、FDA、欧盟以及德国国际同类标准中有关食品中胆固醇的测定方法，其检测技术与国内标准基本相同，同样包含有分光光度法、高效液相色谱法和气相色谱法。国外标准中检测的食品品种因地域的差别而有所不同，国外标准中测定的食品主要有：油脂、乳酪、黄油、肉与肉制品、奶粉、蛋类等。但基本大类也可总结为一般动物性食品，与国内制定的相关标准食品大类一致。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。